## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-74-2026
|  |  |  | Santa Cruz | 16 | de | Septiembre | de 2026
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | UNIDAD | ASPIRADOR DE SECRECIONES (ASPIRADOR PORTATIL)
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Aspirador Portatil
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
Año de Fabricacion: Especificar
Cantidad : 1 Unidad
II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
A. REQUISITOS DEL BIEN
Bomba de vacio a piston o mejor
Bomba libre de aceite
Flujo de aire /succion 30 LPM o superior
Maximo vacio ajustable -600 mmHg o mejor
Contar con perilla de control al vacio
Nivle de ruido <61 DB
Sistema proteccion de bomba de los residuos
Frasco 2000 ml /Esterilizable
Con indicador de vacio
Alimentacion electrica de 220V ±10% /50HZ
Cable de alimentacion de grado medico en tipo nema y/o SHUCKO
ACCESORIOS ADICIONALES:
Frasco de 2000 ML
Un juego de manguera siliconadas, esterilizables
1 (UN) Pedal
Filtros hidrofobicos
Carro de transporte de acuerdo al modelo del equipo
(10) Diez sondas de aspiracion
B. INSTALACION DEL BIEN
LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes Policonsultorio central regional La Paz, (capitan Ravelo, esquina Montevideo), previa coordinación con el área de Activos Fijos y la unidad solicitante.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISION DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. Mas (1) una copia digital
La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
G. CAPACITACION
OPERATIVA Y/O MANEJO
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado
TECNICA
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
Certificado F.D.A. y/o C.E o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamentos de La Paz (Adjuntar Curriculum vitae del Personal técnico)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
30 (treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes Policonsultorio central regional La Paz, (capitán Ravelo, esquina Montevideo), previa coordinación con el área de Activos Fijos y la unidad solicitante.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | SET | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO (SET DE LARINGOSCOPIO C/FIBRA ÓPTICA)
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Set de laringoscopio c/ fibra optica
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
Año de Fabricacion: Especificar
Cantidad: 1 SET
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Iluminacion por fibra optica para luz fria
Tubo de luz fibra optica removible para facil limpieza y reemplazo
Material: Acero inoxidable, esterilizable
Hojas miller neonatal #00, 0, 1 o Mejor con su mango
Hojas MaCCOY #2, 3, 4 o mejor, con mango
Alimentacion de acuerdo a fabricante, bateria o pilas
ACCESORIOS DEL BIEN
Maleta de transporte
2 Lamparas de recambio de acuerdo al modelo de cada mango/paleta
Cargador de bateria de acuerdo al fabricante
2 Set de recambio de pilas
B. INSTALACION DEL BIEN
LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes clínica regional La Paz, (AVENIDA ORMACHEA, CALLE 2 OBRAJES) previa coordinación con el área de Activos Fijos y la unidad solicitante.
INSTALACION
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. Mas (1) una copia digital
La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
Certificado F.D.A. y/o C.E o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de La Paz (Adjuntar Curriculum vitae del Personal técnico)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
30 (treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIA
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes clínica regional La Paz, (AVENIDA ORMACHEA, CALLE 2 OBRAJES) previa coordinación con el área de Activos Fijos y la unidad solicitante.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 1 | UNIDAD | TENSIÓMETRO DIGITAL
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Pantalla LCD clara y fácil de leer
Modo auscultativo
Medición manual modo oscilo métrico
Ahorro de energía
Modo de auscultación tasa de medición: sistólica 60-255 mmhg diastólica: 30-200 mmhg lpm tiempo de lectura: 30-40 seg
Conexión rápida
Cambio de brazalete sencillo y rápido
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Oruro ubicado en calles Adolfo Mier Nro. 1027 esquina Camacho, previa coordinación.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación)
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Oruro.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Oruro, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 1 | UNIDAD | BASCULA CON TALLIMETRO (BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO)
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Pesaje máximo: 147/200 kg
División 199 gm
Tamaño de la plataforma: 175* 275 mm
Rango de Altura a medir:800-2100 mm
Valor mínimo de altura por división: 5 mm
Medida: 90x4x27 cm
G.W: 26,5 Kg N.W: 14,5 Kg
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Oruro ubicado en calles Adolfo Mier Nro. 1027 esquina Camacho, previa coordinación.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación)
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Oruro.
MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Oruro ubicado en calles Adolfo Mier Nro. 1027 esquina Camacho, previa coordinación
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 1 | UNIDAD | CAJA TRANSPORTADOR DE VACUNAS (TRANSPORTADOR DE VACUNAS)
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca
Modelo
Origen:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Caja de transporte de vacunas RCW8 con 20 Lt- 0.71 pie cu. Volumen bruto
Capacidad de almacenamiento de vacunas: 0,21 pie cu [6L
Certificaciones: OMSPQS E004/003
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo): 17,20 x 23,15 x 11,34 In [ 437 x 588 x 288 mm
Volumen bruto 20 L [0.71 pie cu.
Dimensiones internas (AltoxAnchoxProfundo) 245x 460x 180 mm [5.71 x 18.11 x 7.09 in peso neto 14.99 Lb [ 6.8 Kg peso de envío 10 Kg
Material Polietileno
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Oruro ubicado en calles Adolfo Mier Nro. 1027 esquina Camacho, previa coordinación.
C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Oruro.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
D. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
E. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos. El periodo de esta garantía será no menor a tres (3) meses vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Oruro ubicado en calles Adolfo Mier Nro. 1027 esquina Camacho, previa coordinación
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 1 | UNIDAD | BASCULA (BALANZA DIGITAL)
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca
Modelo
Origen:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad 250 kg / 550 lbs
Graduación 100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP) 41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7"
Plataforma (AxAxP) 35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5"
Rango de medición 10 – 230 cm / 4 – 90" Peso neto 12,7 kg / 28,0 lbs
Transmisión de datos Interfaz USB
Funciones TARA, HOLD, bloqueo de conmutación kg/lbs, IMC
Resistencia de radiación electromagnética De acuerdo a IEC 60601-1-2
Fuente de alimentación a baterías y cargador.
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación.
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Santa Cruz.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) (Si corresponde)
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante de la mencionada Regional.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | UNIDAD | SELLADORA PARA ESTERILIZACION (SELLADOR DE SOBRES DE ESTERILIZACION)
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Selladora automática, de manera continua y uniforme
Permite sellar papel pouch y papel tyvek
Con protección de sobrecalentamiento
Calentamiento rápido en 40 segundos hasta 180°C.
Velocidad de sellado mayor a 10m/min.
Margen de sellado 0-35mm
Display tubo digital o tocuhscreen
Control por botones o touch
Rango de temperatura de sellado hasta 220°C
Estructura en acero al carbono con recubrimiento en polvo
Fuente de alimentación 220V.
Dimensiones de 535mm ancho x 232mm profundo x 188mm alto
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación.
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación)
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Santa Cruz.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.(Si corresponde)
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante de la mencionada Regional.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | UNIDAD | RESUCITADOR NEONATAL (RESUCITADOR INFANTIL)
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Equipo para lactantes menores a 10 kg.
Debe contener funciones como FRC y PEEP
Rango de operación de 18-50°C
Humedad relativa menor a 95%
Tamaño 480mm x 360mm.x 230mm
Peso neto 3kg.
Nivel de concentración de oxigeno de 21%-100% Rango de manómetro de 10-80cmH2O Entrada de flujo de gas 5-15LPM Presión máxima 3-60cmH2O Rango de Programación PIP 5L/min.:1-55 cmH2O 8 L/min.:2-57 cmH2O 15L/min.:5-60 cmH2O Rango de Programación PEEP 5L/min.:1-8 cmH2O 8 L/min.:1-17 cmH2O 15L/min.:3-26 cmH2O
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación.
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación)
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Santa Cruz.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.(Si corresponde)
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) (Si corresponde)
Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). (Si corresponde)
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante de la mencionada Regional.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | UNIDAD | CARRO DE TRANSPORTE (CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL)
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Carro de transporte material esteril
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
Cantidad : 1 Unidad
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 grado médico anticorrosivo
2 bandejas con barandillas de fijación perimetral
2 porta recipientes
2 asas
4 ruedas
Descripción específica:
Soldadura tipo TIG en todas las uniones
Estructura de tubo inox de 1.5 mm
Bandejas de plancha inox de 1 mm
Barandillas de tubo inox de 1.2 mm
Porta recipientes inox soldados en lado frontal
Asas de tubo inox de 1.5 mm
Ruedas de goma de grado hospitalario de 75 mm de diámetro con giro de 360 ° accionado por rodamientos de esferas de acero
Bordes redondeados sin aristas cortantes
Dimensiones (L x A x H) mm:
700 x 500 x 720 mm (Dimensión de bandeja superior)
700 x 500 x 850 mm (Dimensión total)
ACCESORIOS ADICIONALES
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las componentes, piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el equipo para para la puesta en funcionamiento sin costo alguno para la institución (Si Corresponde)
B. INSTALACION DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación.
C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
D. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
E. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
F. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad.
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 1 | UNIDAD | PANTOSCOPIO DE PARED
10 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Marca
Modelo
Origen:
Cantidad requerida : 1 unidad
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Requisito 1: Unidad de diagnóstico mural.
Requisito 2: Con facilidad de limpieza y desinfección
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
Requisito 3: Características de los mangos: a. Ergonómicos antideslizantes b. Cable en espiral extendible 2 m o mejor c. Control de intensidad luminosa d. Cantidad de Mangos: 3. e. Conexión y reconexión automática de los mangos al extraerlos o introducirlos en el soporte.
Requisito 4: Características de los Cabezales: a. compatibles con los mangos. b. fuente de luz led o xenón c. tiempo de vida útil de la lampara ≥ 10.000 hrs d. con sustitución fácil de lampara e. Cantidad de cabezales al menos 3 o mayor f. con dispositivo antirrobo (opcional)
Requisito 5: tipos de cabezales requeridos: a. Oftalmoscopio: - Cantidad de aperturas de 5 o mejor - Cantidad de filtros: 2 o mejor (a elección de área) b. Otoscopio: - Aumento 3x o mejor - Transmisión por fibra óptica c. Tensiómetro: - Esfigmomanómetro de buena precisión - Tubos de conexión largo
Requisito 6: Debe tener tensiómetro incorporado, automático y/o manual
ALIMENTACION ELECTRICA:
Funcionamiento con red eléctrica monofásica: 220/230 v, 50 hz.
ACCESORIOS Y/O INSUMOS SOLICITADOS
Espéculos reutilizables para otoscopio 30 piezas, tamaño a elección de la institución
Lampara de repuesto por cada tipo cabezal.
Cabezales de acuerdo al siguiente detalle: • Otoscopio. • Oftalmoscopio. • Laringoscopio.
Cable de poder
(3) Mangos
B. INSTALACION DEL BIEN
LUGAR: Policonsultorio central en ambientes de la CSBP Regional Tarija, previa coordinación.
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
D. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
E. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
F. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado
G. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
H. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
30 (treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizará de acuerdo al corte programado administrativamente, previa presentación de la factura fiscal por el monto y presentación de la conformidad de la unidad solicitante.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Tarija, en coordinación con Activos Fijos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 1 | unidad | TENSIOMETRO DIGITAL
11 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tensiometro digital
Marca
Modelo
Origen:
Cantidad requerida : 1 unidad
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Pantalla digital LCD Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg Pulso: 40 a 180 latidos/min. Precisión: Presión +/- 3 mm Hg, Pulso +/- 5% de lectura. Inflado: Controlado con lógica difusa mediante bomba eléctrica. Desinflado: Válvula de liberación automática de presión. Método de medición: Método oscilometrico. Clasificación: IP: IP 20 Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V (pilas alcalinas “AA”) Vida útil de las pilas, aproximadamente 1000 mediciones con 4 pilas alcalinas nuevas. Pieza aplicada: Tipo BF Protección contra descarga eléctrica: equipo ME encendido internamente. Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo Temperatura de operación/humedad: 10°c a 40°c/15 a 90% de temperatura de almacenamiento/humedad/presión de aire: -20°c a 60°c/10 a 95% de humedad relativa 700 a 1060 hPa. Peso de la unidad principal: aproximadamente 250 g(sin incluir las pilas). Peso del brazalete: Aproximadamente 170 g. Dimensiones de la unidad principal: aproximadamente 103 mm x 80mm x129 mm Dimensiones del brazalete: aproximadamente 145 mm x 594 mm. (tubo de aire: 750mm) Circunferencia del brazalete: aproximadamente 220 a 420 mm. Memoria: 30 últimas mediciones. Contenido: unidad principal, brazalete.
B. INSTALACION DEL BIEN
LUGAR: Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Trinidad, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (3) tres años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado deberá en ambientes de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Trinidad, previa coordinación con el área de Activos Fijos
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 1 | UNIDAD | TENSIOMETRO DIGITAL (TENSIOMETRO ANEROIDE)
12 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tensiometro Aneroide
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Origen: Especificar
Cantidad requerida : 1 unidad
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Medición precisa y confiable, ideal para uso profesional o doméstico. Brazalete de nylon azul, ajustable de 23 a 40 cm, cómodo y resistente. Manómetro de alta precisión, con escala clara y de fácil lectura. Pera de inflado ergonómica con válvula metálica de liberación controlada. Estructura duradera y ligera, diseñada pata un uso prolongado. Incluye estuche protector, facilitando su transporte y almacenamiento.
B. INSTALACION DEL BIEN
LUGAR: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Trinidad, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (3) tres años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado deberá en ambientes de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Trinidad, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Lunes 21 de septiembre del 2026 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2026
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA