## cotiza (2) (hidden)
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 147
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO - PRIMERA RONDA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AS 89
|  |  |  | Santa Cruz | 30 | de | SEPTIEMBRE | de 2014
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 |  |  | CONTADOR HEMATOLOGICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| 1. ASPECTOS GENERALES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
RENDIMIENTO
A01 | El equipo debe procesar 60 muestras/hora en tubo abierto como minimo.
A02 | El equipo debe procesar resultados de 18 parametros o mas
PRINCIPIOS DE DETECCION Y VOLUMEN DE MUESTRA
A03 | El metodo de RGB/PLT debe ser impedancia u otra tecnologia mejorada
A04 | El metodo de WBC debe ser impedancia u otra tecnologia mejorada
A05 | El metodo de HGB deber ser por fotometria u otra tecnologia mejorada
A06 | WBC de tres diferenciales como minimo
A07 | Tres histogramas como minimo
A08 | Bajos volumenes de muestra 10 uL o menor
OTROS ASPECTOS
A09 | La pantalla del equipo de ser tecnologia Touch Screen
A10 | El equipo debe utilizar solamente tres reactivos: Diluyente, Lizante y detergente.
A11 | Software en Español
A12 | Sistema de vacío sin compresor que sea de tecnologia durable.
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Debe estar incluido una impresora externa ya sea matricial, tinta o toner.
B02 | 3 juegos de reactivos (3 diluyentes, 3 lisantes y 3 detergentes).
B03 | El proponente debe entregar una UPS acorde a la capacidad electrica del equipo.
B04 | El proponente debera entregar consumibles como mangueras de recambio, o'rings, u otros que sean de utilidad para el equipo.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controoles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos una capacitacion adicional a requerimiento dela CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
II. REQUISITOS CALIFICABLES | ASPECTOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia. Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 1 | UNIDAD | LAVADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS ELISA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1. ASPECTOS GENERALES
A01 | El equipo debe ser compatible con planos U-V
A02 | El equipo debe contar con deteccion automatica y de proteccion de colision
A03 | El equipo debe contar con un sistema automatico de control de liquidos
A04 | El Equipo debe contar contar minimamente hasta 100 programas de lavado definidos por el usuario.
A05 | El volumen de dispensacion debe ser de 50 hasta 3000 uL como maximo.
A06 | El volumen residual por pocillo debe ser menor a 2uL.
A07 | El tiempo de imersion debe ser de 0 hasta 300 segundos como maximo.
A08 | El tiempo de agitacion debe ser de 0 hasta 300 segundos como maximo.
OTROS ASPECTOS
A09 | El equipo debe tener Pantalla TFT o LCD.
A10 | El equipo debe tener un teclado suave y de facil manejo
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Debe estar incluido 2 Botellas de 2 Lts. Para detergentes, 2 Botellas de 2Lts. Para agua destilada y malgastar.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controoles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos una capacitacion adicional a requerimiento dela CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
REQUISITOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia. Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | UNIDAD | MACROCENTRIFUGA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1. ASPECTOS GENERALES
A01 | Equipo con Velocidad variable hasta 6000 rpm. O mas
A02 | equipo con ruido menor a 58 dB.
A03 | Equipo con Capacidad para 32 tubos de 15 ml.
A04 | equipo con rotor fijo de 8 bucket para 4 tubos cada uno y con la posibilidad de cambiar a rotor oscilante
CONTROLES Y PANTALLAS
A05 | El equipo debe tener controlar la velocidad que se regule desde 100 rpm.
A06 | El equipo debe controlar el tiempo de 1 a 99 minutos
A07 | El equipo debe desplegar todos los valores reales durante la centrifugacion
A08 | El equipo debe contar con un teclado de facil manejo e introduccion de parametros.
SEGURIDAD
A09 | Carcasa y tapa con acabado metalico en un revestimiento resistente a impacto.
A10 | El equipo debe contar con una camara interna de acero inoxidable
A11 | El equipo debe contar de apertura de la tapa en caso de emergencia.
A12 | El equipo debe apagarse en caso de desbalanceo.
A113 | El equipo debe contar con la posibilidad de reconocimiento automatico de rotores
A14 | el equipo debe tener la posibilidad de cambiar rotores de manera facil.
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Un rotor oscilante adicional de 4 brazos para 7 tubos de 15 ml.
B02 | Un estabilizador de corriente de capacidad acorde al equipo.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con simuladores o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos dos ocasiones a personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
J03 | Manual de Piezas y partes
J04 | Manual de Instalacion, Planos electronicos, electricos, electronicos u otros datos que sean de utilidad para el Mantenimiento
II. REQUISITOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia: Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| CARACTERISTICAS GENERALES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
8
9
10
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día jueves 02 de octubre de 2014 a horas 18:00 pm, en la Caja de Salud de la Banca Privada
Dirección: Barrio Equipetro Calle 7 oeste Nº 201
| ELABORADO POR - CSBP | [6 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de | Octubre | de 2.014
| SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA
www.csbp.com.bo
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

## Hoja1
Nº 113
REGIONAL
SANTA CRUZ
PROCESO Nº SM - 04 COMPRA DE SERVICIOS DE MAMOTOMME PRIMERA CONVOCATORIA
|  | Santa Cruz | 30 | de Agosto | de 2.021
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA (Expresado en Bolivianos)
SERVICIO |  |  |  | COSTO POR SERVICIO
SERVICIO DE MAMOTOMME (El servicio debe incluir CLIP DE MARCAJE)
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 01 de Septiembre de 2021 a horas 15:30 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP |  |  | FIRMA Y SELLO RESPONSABLE - CSBP
Validez de la oferta:
| Santa Cruz ------------- | de |  | ------------- | de 2021
SELLO EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA