## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 122
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOLTER -PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 14
|  |  |  | Santa Cruz | 5 | de | NOVIEMBRE | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 4 | EQUIPO | EQUIPO MEDICO HOLTER
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. EQUIPO MEDICO HOLTER
1.1 | Marca:
1.2 | Modelo
1.3 | Procedencia
2. Caracteristicas Tecnicas
2.1 | Grabador de holter, sistema de registro y analisis de EGG ambulatorio de 3 canales o 5 canales
2.2 | cada holter debe incluir 2 grabadores
2.3 | velocidad de registro y ganancia configurable por el usuario
2.4 | fuente de alimentacion a pilas o bateria
2.5 | rango dinamico: 15mVAC. Respuesta en frecuencia: 0.0.5 a 128hz (-3dB)
2.6 | Resolucion: 12bits
2.7 | Frecuencia de muestreo configurable:100 y 256Hz.
2.8 | Analisis de VFC en el dominio Temporal y frecuencial
3. ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado
3.1 | Cables ECG de alto trafico
3.2 | Estuche de posición
3.3 | Sistema de transmisión de datos para cada grabador
3.4 | El proponente podrá mejorar la entrega en accesorios adicionales mencionandolos en este punto
4. PREINSTALACIÓN
4.1 | En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación.
5. INSTALACIÓN
5.1 | El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P.
5.2 | Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo.
6. RECEPCIÓN
6.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de POLICONSULTORIO REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P.
7. CAPACITACIÓN
7.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
7.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
8. GARANTÍAS
8.1 | La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo
8.2 | La empresa adjudicada entregará un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
8.3 | En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares.
9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
9.2 | La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado.
9.3 | En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso.
10. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA
10.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
10.2 | El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
10.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
10.4 | El proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación.
11. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES
11.1 | La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar 2 copias en Físico y 1 medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta)
11.2 | La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P Debe Entregar 2 copias en Físico y 1 medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta)
11.3 | La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta)
12. PLAZO DE ENTREGA
12.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 10 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 11 de Noviembre de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA