

### PLIEGO DE CONDICIONES

**INVITACION PUBLICA**

### SC-IP-03-2022

**PRIMERA CONVOCATORIA**

|  |
| --- |
| **“PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO”** |

**Santa Cruz, Abril de 2022**

|  |
| --- |
| **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  **INVITACIÓN PÚBLICA SC-IP-03-2022**  **PRIMERA CONVOCATORIA**  La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: |
| **PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO – PRIMERA CONVOCATORIA** |
| Tipo de Convocatoria: Invitación Pública |
| Forma de adjudicación: Por ítem |
| Sistema de evaluación y adjudicación: Menor Precio |
| Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza R.  Lic. Wendy Oropeza R. |
| Correo electrónico: [genni.hiza@csbp.com.bo](mailto:genni.hiza@csbp.com.bo)  [wendy.oropeza@csbp.com.bo](mailto:wendy.oropeza@csbp.com.bo) |
| Teléfono: 3427676 int. 3428 |

**INVITACION PUBLICA PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO – PRIMERA CONVOCATORIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN** |
| 1 | Invitación y publicación del Pliego de Condiciones | 05/04/2022 |  | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Inspección Previa | - | - | No aplica |
| 3 | Consultas Escritas | Hasta:  11/04/2022 | Hasta  Hrs.16:00 | Dirigidas a:  [genni.hiza@csbp.com.bo](mailto:genni.hiza@csbp.com.bo)  [wendy.oropeza@csbp.com.bo](mailto:wendy.oropeza@csbp.com.bo) |
| 4 | Reunión de Aclaración | Hasta:  13/04/2022 | Hasta  Hrs.10:00 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – Sala de Reuniones. |
| 5 | Presentación de Ofertas. | Hasta:  22/04/2022 | Hasta:  14:00 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – Secretaria de Administración |
| 6 | Apertura de Ofertas. | Hasta:  22/04/2022 | Hasta:  14:15 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – secretaria de Administración |
| 7 | Resultado Del Proceso | 20/05/2022 | | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |

(\*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE I**  **INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES** | |
| 1. **NORMATIVA APLICABLE** | La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº011/2022 del 23 de febrero de 2022, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC) |
| 1. **PROPONENTES ELEGIBLES** | De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:   1. Empresas legalmente constituidas en Bolivia. 2. Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. |
| 1. **INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION** | Está prohibida la contratación de bienes, obras o servicios, a proveedores que incurran en las siguientes incompatibilidades:   * Tener proceso judicial pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada. * Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. * Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. * Tener sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP. * Parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. * Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto.   Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación:   * Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo. * Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. * Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. * Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. |
| 1. **RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE** | Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación:   * 1. El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración.   2. Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.   3. Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente. |
| 1. **NOMINA DE PERSONAL JERARQUICO DE LA CSBP** | * 1. Instancia de Aprobación:   Lic. Patricia Crespo Gerente Administrativo Financiero  Dr. Edgar Butrón Gerente Médico.     * 1. Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:   Lic. Joaquín López Gerente General  Lic. Patricia Crespo Gerente Administrativo Financiero  Dr. Edgar Butron Gerente Médico |
| 1. **IDIOMA** | La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español. |
| 1. **MONEDA** | Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos |
| 1. **COSTO DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION** | Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. |
| 1. **NOTIFICACIÓN** | Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará:   1. En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física. 2. A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. 3. En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación. |
| 1. **CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION** | La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, cuando:   1. Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso. 2. Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación. 3. La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP.   La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. |
| 1. **SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION** | La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.  Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación.  Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.  El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación. |
| 1. **ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION** | La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:   1. Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. 2. Error en el PC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE II**  **PREPARACIÓN DE LA OFERTA** | |
| 1. **PREPARACIÓN DE OFERTA** | Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos:  **DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**   * Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al **Formulario N°1**, en **original**. * Identificación del proponente, de acuerdo al **Formulario N°2**, en **original.** * **GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: Garantía a primer requerimiento o Póliza de Garantía a Primer Requerimiento ,** emitida a nombre de la **Caja de Salud de la Banca Privada,** por el monto equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada**,** con validez de **90** **días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas**, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.   Ejecución: esta garantía será ejecutada:   * Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas. * Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta. * Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato * Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido.   Devolución: esta garantía será devuelta:   * Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato * A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato * Después de la declaratoria desierta de la convocatoria * Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud.   **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**   * **Formulario** **N°3** de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, **en original (para cada ítem).**   **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ADJUDICACIÓN POR ITEMS**   * La propuesta económica debe ser presentada en el **Formulario N°4** Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, **en original.** |
| 1. **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.  En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente:   1. El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado. 2. Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. 3. Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. |
| 1. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS** | Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.  La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.  El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente.  No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.  La propuesta debe ser presentada en un **ejemplar original** y **una copia** **DIGITAL.** |
| 1. **PRESENTACIÓN DE OFERTA** | La recepción de ofertas se realizará de forma física o electrónica.  **OFERTA FISICA:**  La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:    **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  **OFICINA NACIONAL,**  **LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA**: Zona Sur, Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo. Secretaria de Administración  **RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CÓDIGO: SC-IP-003/2022**  **“PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO”**  ***PRIMERA* CONVOCATORIA**  Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.  Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.  Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante.  El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico.  La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. |
| 1. **RECHAZO DE OFERTAS** | Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico**.** |
| 1. **ACTO DE APERTURA** | El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes.  Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas.  Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos.  Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación.    Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria. |
| 1. **ERRORES NO SUBSANABLES** | Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades:   1. Propuesta Técnica. 2. Propuesta Económica. 3. Garantía de seriedad de Propuesta. 4. Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. 5. Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas. |
| 1. **ERRORES SUBSANABLES** | 1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC; 2. Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada; 3. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC.   Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.  Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.  Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación. |
| 1. **INHABILITACION DE LAS PROPUESTAS** | La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:   1. Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra. 2. Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. 3. Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas. 4. Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida. 5. Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC. 6. Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita. 7. Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas. 8. Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta. 9. Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 10. Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE III**  **EVALUACIÓN DE OFERTAS** | |
| 1. **SISTEMA DE EVALUACION Y ADJUDICACION** | **EVALUACIÓN:** La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO.  Es la metodología de evaluación que tiene como objetivo adjudicar la o las propuestas con el menor precio, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos; procediéndose de la siguiente manera:  Una vez recibidas y aperturadas las propuestas, se ordenarán las mismas en función del monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor precio, el segundo lugar la propuesta con el segundo menor precio y así sucesivamente. |
| 1. **EVALUACIÓN TECNICA** | Se califica la propuesta con el MENOR PRECIO, procediendo a evaluar su documentación y propuesta técnica bajo el método CUMPLE / NO CUMPLE. Si esta propuesta CUMPLE con todos los requisitos establecidos, se procede a la elaboración del informe recomendando su adjudicación, de lo contrario, se evalúa con el mismo procedimiento a la oferta con el segundo menor precio y así sucesivamente. |
| 1. **PLAZO DE EVALUACION** | La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.  Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.  En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| 1. **PLAZO DE ENTREGA:** | La entrega del Equipamiento no podrá superar los 30 días calendario, una vez suscrito el contrato. |
| 1. **PLAZO DE EVALUACION** | La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.  Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.  En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| 1. **CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACIÓN** | El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:   1. Nómina de los proponentes y precios ofertados 2. Cuadros comparativos 3. Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica 4. Cuadros que detalle los (si corresponde) s que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia. 5. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 6. Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente. 7. Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes 8. Recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE IV**  **SUSCRIPCION DE CONTRATO** | |
| 1. **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | Esta garantía se encuentra exenta en el proceso, al ser una contratación de bienes con entrega máxima de 30 días calendario |
| 1. **GARANTÍA ADICIONAL** | Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado; en el caso que la Unidad Solicitante lo requiera con vigencia de 1 año a partir de la fecha fijada para la entrega del bien, con características de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.  Estas garantías serán devueltas, cumplido el plazo de validez de la misma, existiendo conformidad de la Unidad Solicitante. |
| 1. **PRESENTACION DE DOCUMENTOS** | El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta.  La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.  Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones.  Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta.  Si se utilizó el sistema COSTO MENOR, se adjudicará a la propuesta que haya ofertado el segundo menor costo siempre y cuando cumpla con lo requerido.  En estos casos los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación de Adjudicación. |
| 1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO** | Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. |

|  |
| --- |
| **PARTE V**  **ESPECIFICACIONES TECNICAS** |
| **ITEM 1 CITOSCOPIO DE 4mm – CANTIDAD 1**   |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | Óptica 30 grados | | 4 mm de diámetro autoclavable A 134° | | longitud 30 cm | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | 2 pinzas de cuerpo extraño flexible de 7 charr de 400 mm | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. |   **ITEM 2 INSTRUMENTAL DE UROLOGIA – CANTIDAD 1**   |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | Cistoscopio Pediátrico Completo | | 1 Óptica de 2.7 x 188 mm y 30 grados, lente con adaptadores para diferentes modelos de cable de fibra óptica acmi, wolf, storz, Autoclavable full HD. | | 1 Óptica de 2.7 x 188 mm y 70 grados, lente con adaptadores para diferentes modelos de cable de fibra óptica acmi, wolf, storz, Autoclavable full HD. | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | 1 Camisa de Trabajo de 14 frech con dos canales de irrigación | | 1 Camisa de inspección 9 frech x 150 mm con obturador | | 1 Camisa de inspeccion11 frech x 150 mm con obturador un canal de trabajo. | | 1 Camisa de 14 frech para uso con camisa de trabajo de 14 frech con obturador | | 1 Puente de 14 frech con un canal de trabajo. | | 2 Pinza de biopsia de 5 frech x 280 mm | | 3 pinza grasping para cuerpo extrano de 5 frech x 280 mm | | 2 Tijera para cistoscopio de 5 frech x 280 mm | | 1 Cable de fibra optica para cistoscopio | | 2 Maletínes de transporte | | 1 Óptica de 0 grados con canal de trabajo de 1.8 mm de 7.5 frech x 130 mm | | 2 pinzas de biopsia de 5 frech x 280 mm | | 2 tijeras de 5 frech x 280 mm | | 3 pinza grasping de 5 frech x 280 mm | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. |   **ITEM 3 RESECTOSCOPIO COMPLETO - CANTIDAD 1**   |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | 1 Óptica 30 grados | | 4 mm de diámetro | | longitud 30 cm | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | 1 Vaina interna de 24 Fr de resector. Con punta de baquelita, fabricado en acero grado médico, con conector de anclaje rápido. | | 1 Vaina externa de 26 Fr rotatoria de irrigación continua, fabricado en acero grado médico. | | 1 obturador de 26 Fr con deflexión romo, gravado de fábrica. | | 1 elemento de trabajo pasivo para telescopio de 4mm 30° con sistema hibrido para sistema monopolar y sistema bipolar | | 2 cables de alta frecuencia bipolar, siliconado | | 2 cables de alta frecuencia para monopolar, siliconado | | 1 cable de fibra óptica no menor a 3 mts. Con adaptadores. | | 10 asas de corte bipolares reutilizables sistema hibrido. | | 2 evacuador Ellick completo. | | 5 asas de coagulación tipo roller sistema hibrido | | 1 juego de dilatadores alken | | 1 guía para colocación de sonda Guyon | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. |   **ITEM 4 URETERO-RENOSCOPIO DE 4MM – CANTIDAD 1**   |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | 1 ureteroscopio de 43 cm. longitud útil | | tip 8,0 | | proximal 9,5 french, visualización lateral | | dirección de visión 12 grados | | 1 canal de trabajo de 5 frech | | 3 canales de irrigación y de guías | | canal de trabajo para instrumentos flexibles o semi rígidos | | canal de trabajo y de irrigacion con llaves de dos vías | | longitud total 60 cm | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | 1 maletín tipo malla ergonómico para ureteroscopio totalmente seguro acondicionado para el equipo | | 1 pinzas de cálculo flexible de 60 cm. de 5 charr | | 2 pinzas de cálculo flexible de 60 cm. de 5 charr | | 1 cable de fibra óptica de 2,5 mm de diámetro | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. |   **ITEM 5 VIDEOLARINGOSCOPIO – CANTIDAD 1**   |  | | --- | | **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | El equipo debe ser indicado para intubaciones a pacientes adultos y pediátricos | | Interfaz de usuario tipo: Pantalla táctil TFT-LCD o mejor tecnología | | Interfaz de usuario de 2" o mayor | | Debe contar con puerto de salida de video (indicar) | | Resolución del video 320 x 240 o mejor | | Resolución de la cámara 640 x 480 o mejor | | Longitud de las palas 17cm aproximado | | Ancho de la pala sin canal igual a 26 mm aproximado | | Ancho de la pala con canal igual a 29 mm aproximado | | Material de las palas debe ser policarbonato o mejor material | | Debe contar con fuente de luz blanca | | Debe contar con aspecto de video 4:3 | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | Debe contener: Estuche y Pilas | | Adaptador adulto reutilizable | | Adaptador pediátrico | | 4 palas con canal y 2 palas sin canal adultas | | 2 palas pediátricas sin canal talla 1 | | 2 palas pediátricas sin canal talla 2 | | 2 palas pediátricas con canal talla 2 | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |

**ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE VI**  **FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA** | |
| **FORMULARIO 1** | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES |
| **FORMULARIO 2** | IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES” |
| **FORMULARIO 3** | PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| **FORMULARIO 4** | PROPUESTA ECONÓMICA |

**FORMULARIO Nº 1**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES**

Lugar y fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señores

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**

Presente. -

**Ref.: Invitación Pública SC-IP-03-2022 Provisión de Equipamiento de Quirófano**

A nombre de ***(Nombre de la empresa o Asociación Accidental)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Imitación de referencia, por lo que:

1. **De las Condiciones del Proceso**
2. Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
3. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.
4. En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.
5. Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento
6. **Declaración Jurada**
7. Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.
8. Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
9. Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.
10. Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

**III.- De la Presentación de Documentos.**

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.

\*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a) Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en FUNDEMPRESA.

b) Testimonio de Poder registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c) Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

d) Número de Identificación Tributaria (NIT).

e) Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

f) Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

g) Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado

\*Para empresas Unipersonales

a) Testimonio de Poder Registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al representante legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.

b) Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

c) Número de Identificación Tributaria (NIT).

d) Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

e) Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

f) Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………***(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario)*** a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

***(Firma del representante legal del proponente)***

***(Nombre completo del representante legal)***

**FORMULARIO Nº 2**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS**

1. Nombre o razón social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Dirección principal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Ciudad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Teléfonos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Celular: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Número de Identificación Tributaria (NIT) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Dirección electrónica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Nombre original y año de fundación de la empresa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nombre del representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Documento que lo acredita como representante legal

\_\_\_\_(*colocar número de testimonio, lugar y fecha)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Firma del representante legal del proponente)***

***(Nombre completo del representante legal***

**FORMULARIO Nº 2**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES\***

1. Denominación de la Asociación Accidental\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Asociados

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_(colocar número, lugar y fecha)\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Nombre de la empresa líder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Dirección principal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Ciudad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Teléfonos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Dirección electrónica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Nombre del representante legal de la asociación accidental

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Documento que lo acredita como representante legal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Firma del representante legal del proponente)***

***(Nombre completo del representante legal***

* **Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas**.

**FORMULARIO N° 3**

**PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## 

**Requerimientos Fundamentales o Habilitantes:** Comprenden un listado de requerimientos que la CSBP establece como INDISPENSABLES, para un servicio de calidad a sus asegurados. Estos requerimientos deben ser satisfechos o cubiertos en un 100 % por las empresas proponentes para que sus propuestas puedan ser consideradas o habilitadas. Si algún proponente no cumple con alguno de estos requerimientos fundamentales, su propuesta será inhabilitada.

Los **requerimientos Indispensables** son los siguientes para cada ítem:

**ITEM 1 CITOSCOPIO DE 4MM – CANTIDAD 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | **PROPUESTA** |
| |  | | --- | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | Óptica 30 grados | | 4 mm de diámetro autoclavable A 134° | | longitud 30 cm | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | 2 pinzas de cuerpo extraño flexible de 7 charr de 400 mm | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

**ITEM 2 INSTRUMENTAL DE UROLOGIA – CANTIDAD 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | **PROPUESTA** |
| |  | | --- | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | Cistoscopio Pediátrico Completo | | 1 Óptica de 2.7 x 188 mm y 30 grados, lente con adaptadores para diferentes modelos de cable de fibra óptica acmi, wolf, storz, Autoclavable full HD. | | 1 Óptica de 2.7 x 188 mm y 70 grados, lente con adaptadores para diferentes modelos de cable de fibra óptica acmi, wolf, storz, Autoclavable full HD. | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | 1 Camisa de Trabajo de 14 frech con dos canales de irrigación | | 1 Camisa de inspección 9 frech x 150 mm con obturador | | 1 Camisa de inspeccion11 frech x 150 mm con obturador un canal de trabajo. | | 1 Camisa de 14 frech para uso con camisa de trabajo de 14 frech con obturador | | 1 Puente de 14 frech con un canal de trabajo. | | 2 Pinza de biopsia de 5 frech x 280 mm | | 3 pinza grasping para cuerpo extraño de 5 frech x 280 mm | | 2 Tijera para cistoscopio de 5 frech x 280 mm | | 1 Cable de fibra óptica para cistoscopio | | 2 Maletines de transporte | | 1 óptica de 0 grados con canal de trabajo de 1.8 mm de 7.5 frech x 130 mm | | 2 pinzas de biopsia de 5 frech x 280 mm | | 2 tijeras de 5 frech x 280 mm | | 3 pinza grasping de 5 frech x 280 mm | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

**ITEM 3 RESECTOSCOPIO COMPLETO - CANTIDAD 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | **PROPUESTA** |
| |  | | --- | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | 1 Óptica 30 grados | | 4 mm de diámetro | | longitud 30 cm | | tres adaptadores para cable de fibra óptica storz, wolf, acmi | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | 1 Vaina interna de 24 Fr de resector. Con punta de baquelita, fabricado en acero grado médico, con conector de anclaje rápido. | | 1 Vaina externa de 26 Fr rotatoria de irrigación continua, fabricado en acero grado médico. | | 1 Obturador de 26 Fr con deflexión romo, gravado de fábrica. | | 1 Elemento de trabajo pasivo para telescopio de 4mm 30° con sistema hibrido para sistema monopolar y sistema bipolar | | 2 cables de alta frecuencia bipolar, siliconado | | 2 cables de alta frecuencia para monopolar, siliconado | | 1 Cable de fibra óptica no menor a 3 mts. Con adaptadores. | | 10 Asas de corte bipolares reutilizables sistema hibrido. | | 2 Evacuador Ellick completo. | | 5 Asas de coagulación tipo roller sistema hibrido | | 1 juego de dilatadores alken | | 1 guía para colocación de sonda Guyon | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

**ITEM 4 URETERO-RENOSCOPIO DE 4MM – CANTIDAD 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | **PROPUESTA** |
| |  | | --- | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | 1 ureteroscopio de 43 cm. longitud útil | | tip 8,0 | | proximal 9,5 french, visualización lateral | | dirección de vision 12 grados | | 1 canal de trabajo de 5 frech | | 3 canales de irrigación y de guías | | canal de trabajo para instrumentos flexibles o semi rígidos | | canal de trabajo y de irrigación con llaves de dos vías | | longitud total 60 cm | | Instrumental de uso médico. | | Material autoclavable | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | 1 maletín tipo malla ergonómico para ureteroscopio totalmente seguro acondicionado para el equipo | | 1 pinzas de cálculo flexible de 60 cm. de 5 charr | | 2 pinzas de cálculo flexible de 60 cm. de 5 charr | | 1 cable de fibra óptica de 2,5 mm de diámetro | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

**ITEM 5 VIDEOLARINGOSCOPIO – CANTIDAD 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS** | **PROPUESTA** |
| |  | | --- | | El proponente debe mencionar los siguientes datos | | **Marca** | | **Modelo** | | **Procedencia:** | | **Año de Fabricación** | | 1. **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | **1. Aspectos Generales del Instrumental:** | | El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente: | | El equipo debe ser indicado para intubaciones a pacientes adultos y pediátricos | | Interfaz de usuario tipo: Pantalla táctil TFT-LCD o mejor tecnología | | Interfaz de usuario de 2" o mayor | | Debe contar con puerto de salida de video (indicar) | | Resolución del video 320 x 240 o mejor | | Resolución de la cámara 640 x 480 o mejor | | Longitud de las palas 17cm aproximado | | Ancho de la pala sin canal igual a 26 mm aproximado | | Ancho de la pala con canal igual a 29 mm aproximado | | Material de las palas debe ser policarbonato o mejor material | | Debe contar con fuente de luz blanca | | Debe contar con aspecto de video 4:3 | | ADICIONALES: Acá el proponente puede adicionar características especiales de su propuesta que mejoren a lo solicitado | | 1. **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL** | | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | | Debe contener: Estuche y Pilas | | Adaptador adulto reutilizable | | Adaptador pediátrico | | 4 palas con canal y 2 palas sin canal adultas | | 2 palas pediátricas sin canal talla 1 | | 2 palas pediátricas sin canal talla 2 | | 2 palas pediátricas con canal talla 2 | | ADICIONALES: Acá el proponente puede ofertar accesorios adicionales a su propuesta. | | 1. **RECEPCIÓN** | | El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. | | 1. **CAPACITACION** | | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental. | | 1. **GARANTIAS** | | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. | | El proponente al entregar el bien, deberá emitir una boleta de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del bien adjudicado | | 1. **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** | | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. | | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple. | | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada. | | 1. **PLAZO DE ENTREGA** | | El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario. | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

**FORMULARIO N° 4**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de la CSBP** | | | | **PROPUESTA**  **(DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE)** | | | | | |
| **ITEM,** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)** | **PLAZO DE ENTREGA** | **CANTIDAD OFERTADA** | **PRECIO**  **UNITARIO** | **PRECIO**  **TOTAL** | |
| 1 | CITOSCOPIO DE 4 MM | 1 | 30 |  |  |  |  | |
| 2 | VIDEO LARINGOSCOPIO | 1 | 30 |  |  |  |  | |
| 3 | INSTRUMENTAL DE UROLOGÍA | 1 | 30 |  |  |  |  | |
| 4 | RECECTOSCOPIO COMPLETO | 1 | 30 |  |  |  |  | |
| 5 | URETERO-RENOSCOPIO DE 4 MM | 1 | 30 |  |  |  |  | |
| Total propuesta en numeral | | | | | | | |  | |
| Total propuestas en literal | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nombre del Representante Legal***

***Firma***

* **Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.**

MODELO

CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO

**CSBP.ASES.LEG.REG.Nº \_\_\_-2022**

Conste por el presente documento privado un **Contrato de Compra de Equipamiento de Quirófano,** que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA. (PARTES).**

Son Partes del presente Contrato:

* 1. La **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**, representada legalmente en la Regional Santa Cruz, por el **Lic. Doenitz Bismark Sultzer Claure**, con CI No. 3891998 SC, **Administrador Regional a.i.** y el **Dr. Ever Filemón Soto Justiniano,** con CI No. 3260739 SC, **Jefe Médico Regional**, según Poder Especial No. 0003/2022, de 03 de enero de 2022, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. 050, del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, que en adelante se denominará la **CSBP**.
  2. La empresa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, bajo la Matricula No. \_\_\_\_\_\_, con NIT No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con CI No. \_\_\_\_\_\_\_\_, mediante Testimonio de Poder No. \_\_\_/\_\_\_\_, de \_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 20\_\_, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. \_\_\_, del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR.**
  3. A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como Partes y de manera individual como Parte.

**SEGUNDA. (ANTECEDENTES).**

2.1. En cumplimiento del Reglamento de Compras de la **CSBP** – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la **CSBP**, de 23 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo la Invitación Pública N° \_\_\_/2022 **PROVISION DE EQUIPAMIENTO DE QUIROFANO** para la Administración Regional de Santa Cruz de la **CSBP.**

2.2. En fecha \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2022, la Comisión de Calificación emitió el Informe de Calificación N° SC-COM.CAL-I-\_\_\_-21.

2.3. Mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_ N° \_\_\_/2022, de \_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 2022, la Gerente de Administración y Finanzas y él Gerente Médico han otorgado su No Objeción del Gasto y Aprobación del Proceso, a consecuencia de lo que se ha remitido al **PROVEEDOR** la Nota de Adjudicación CITE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. En atención a la instrucción de Administración Regional de \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022, registrada mediante Hoja de Ruta No. \_\_\_\_\_, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

**TERCERA. (OBJETO).**

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se sujetará la **Compra de Equipamiento de Quirófano**, en adelante los **BIENES**, de acuerdo a las condiciones establecidas en las siguientes cláusulas.

**CUARTA. (CONDICIONES GENERALES).**

Las condiciones en cuanto a calidad, plazos, recepción y demás características de la compra de **Equipamiento de Quirófano**, que deberá cumplir el **PROVEEDOR**, son las que se encuentran debidamente detalladas en las Especificaciones Técnicas de esta adquisición y en la propuesta presentada, mismas que forman parte del presente Contrato y deberán ser cumplidas a cabalidad.

## **QUINTA. (PRECIO Y FORMA DE PAGO).**

La **CSBP,** de acuerdo al siguiente detalle,cancelará un precio total de **Bs\_\_\_\_\_\_.- (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00/100 BOLIVIANOS)**, previa presentación de la factura y de la nota o acta de recepción firmada y sellada por el responsable de la **CSBP**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº ÍTEM** | **DESCRIPCION ÍTEM** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTALES** |  |  |  |

El pago se efectuará mediante cheque a nombre del **PROVEEDOR**.

**SEXTA. (PLAZO).**

El **PROVEEDOR** deberá hacer entrega de los **BIENES** adquiridos por la **CSBP** en los plazos máximos que se detallan a continuación y que se computarán a partir de la firma del presente Contrato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº ÍTEM** | **DESCRIPCION ÍTEM** | **CANTIDAD** | **PLAZO EN DIAS CALENDARIO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**SEPTIMA. (COORDINACION).**

El **PROVEEDOR**, a través de su representante legal, se compromete a coordinar y absolver consultas y observaciones relacionadas a la ejecución del presente Contrato.Para el efecto, se realizarán las reuniones de coordinación que se consideren convenientes a criterio de la **CSBP**, en la que participarán además del representante legal del **PROVEEDOR** y de la **CSBP,** el personal que las Partes consideren pertinente.

**OCTAVA. (RESPONSABILIDADES).**

La **CSBP** ha adjudicado la presente compra en favor del **PROVEEDOR,** basándose en los antecedentes de calidad, responsabilidad, experiencia y prestigio del **PROVEEDOR,** por lo que éste se compromete al cumplimiento del objeto del presente Contrato en óptimas condiciones, principalmente, en cuanto a la calidad, origen, vigencia y estado de los **BIENES**, no pudiendo transferir o subrogar a terceros las obligaciones asumidas.

**NOVENA. (MULTAS).**

La **CSBP** ante el incumplimiento del **PROVEEDOR** respecto de las obligaciones asumidas en este Contrato, aplicará una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) del importe correspondiente a los **BIENES** que falten entregar, por cada día de atraso en la entrega.

***DECIMA. (GARANTIAS).***

No aplica la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dado que el plazo de entrega es inmediato (máximo 30 días calendario).

**GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO**

**El** PROVEEDOR **en cumplimiento a normas de la CSBP, a tiempo de hacer la entrega de los** BIENES **objeto del presente Contrato, presentará a la** CSBP **una Garantía a Primer Requerimiento de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, equivalente al 1,5**% (uno coma cinco por ciento) **del monto total del presente Contrato. El plazo de dicha garantía le será comunicado por la Unidad de Compras, en coordinación con la Unidad Solicitante. Esta garantía podrá ser ejecutada por la** CSBP **en caso de mal funcionamiento de los** BIENES **adquiridos, sin perjuicio de otras responsabilidades y/o reparación de daños que sean aplicables al** PROVEEDOR**.**

**DECIMO PRIMERA. (RESOLUCION).**

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

**11.1. Por Cumplimiento de Contrato:**  De forma normal, tanto la **CSBP** como el **PROVEEDOR**, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante el Certificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la **CSBP**.

**11.2. Por Resolución del Contrato:** Si se diera el caso, la **CSBP** podrá resolver el presente Contrato de **manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza**, por las siguientes causales:

a) Disolución de la empresa del **PROVEEDOR**.

b) Quiebra declarada de la empresa del **PROVEEDOR**.

c) Suspensión de la provisión sin justificación por parte del **PROVEEDOR.**

d) Incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de la provisión sin que el **PROVEEDOR** haya tramitado ante la **CSBP** la ampliación de plazo.

e) Si el **PROVEEDOR** entrega **BIENES** no adjudicados en calidad de sustitución, cambio o reemplazo no autorizadospor la **CSBP.**

f)A exclusiva decisión de la **CSBP**, cuando los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al 10% del valor total del Contrato.

g) De manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al 20% del valor total del Contrato.

**11.3. Reglas aplicables a la Resolución:** Para proceder a la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la **CSBP** dará aviso escrito mediante carta notariada al **PROVEEDOR** de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato, la **CSBP** expresará por escrito su conformidad a la solución y la nota de intención de Resolución será retirada.

**DECIMO SEGUNDA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).**

La **CSBP** ni el **PROVEEDOR** serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales). Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de 30 días hábiles, cualquiera de las Partes podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las Partes al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad.

**DECIMO TERCERA. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).**

Forman parte del presente Contrato: El Reglamento de Compras de la **CSBP** – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la **CSBP**, de 23 de febrero de 2022, las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación que da lugar a la suscripción del presente Contrato y la propuesta presentada por el **PROVEEDOR**.

**DECIMO CUARTA. (DE LA NATURALEZA DE LA RELACION CONTRACTUAL).**

El presente Contrato es de naturaleza civil, convenido dentro del marco previsto por el Art. 584 y siguientes del Código Civil Boliviano, no existiendo por tanto ninguna relación laboral entre las Partes.

***DECIMO QUINTA. (DOMICILIO).***

Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

* **CSBP** - Calle Eucaliptos s/n entre Calle Palmeras y Condominio Britania, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
* **PROVEEDOR -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

**DECIMO SEXTA. (DE LOS GASTOS NOTARIALES).**

El **PROVEEDOR** se obliga a cancelar los gastos emergentes del reconocimiento de firmas del presente Contrato ante Notario de Fe Pública.

**DECIMO SEPTIMA. (ACEPTACION).**

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y valor legal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los \_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_ del año dos mil veintidós.

|  |  |
| --- | --- |
| **DR. EVER FILEMON SOTO JUSTINIANO**  **JEFE MEDICO REGIONAL** | **LIC. DOENITZ B. SULTZER CLAURE**  **ADMINISTRADOR REGIONAL a.i.** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PROVEEDOR**