## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 030
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE EQUIPO MÉDICO CLINICO PRIMERA CONVOCATORIA - PRIMERA AMPLIACIÓN
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 02
|  |  |  | Santa Cruz | 24 | de | MARZO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | EQUIPO | CAMA ELECTRICA DE TERAPIA INTENSIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Ajuste de la altura variable de 45,0 cm a 75,0 cm aprox. sistema eléctrico de columna telescópica. ( con una variación aceptable de +/-5%)
1.2 | Movimiento eléctrico de trendelenburg de 12 grados, trendelemburg inverso de 12 grados aprox ( con una variación aceptable de +/- 1%)
1.3 | Con movimiento eléctrico de elevación automática de pies.
1.4 | Con movimiento eléctrico de elevación automática de pies.
1.5 | Movimiento eléctrico sección de muslos.
1.6 | Posición para masaje cardiaco.
1.7 | Con un casete de rayos x bajo la placa posterior que permite exámenes que se realicen directamente en la cama sin los riesgos de movilización del paciente.
1.8 | Con balanza integrada.
1.9 | Anclajes para: Porta-suero, trapecio de soporte, barra antideslizamiento, colchón, bolsas de orina.
1.10 | Capacidad de carga de trabajo (incluido paciente) de 230 Kg. O MAYOR CAPACIDAD
1.11 | Cabecera y pie de cama removibles de material ABS. En su totalidad, fabricado de una sola pieza.
1.12 | Ambos controles con sistema de bloqueo
1.13 | elemento de protección Barandas horizontales de protección removibles que cumplen la norma de seguridad en EN60601-2-252
1.14 | La cama deberá incluir como mínimo un porta suero o soporte de infusión acoplado, movible, de altura regulable, de acero inoxidable de 2 ganchos.
1.15 | COLCHON ANTI ESCARA Antiséptico, adaptable a los movimientos de la cama, original de fábrica, de espuma de alta densidad (poliuretano) que permite aireación de superficie.
1.16 | Dimensión de altura del colchón de 14 cm. O mayor.
1.17 | Equipo compacto, de carcasa, resistente a la corrosión y desinfectantes, vida útil en condiciones normales mayor a 8 años.
1.18 | con freno centralizado
1.19 | con capacidad de utilizar un arco en C. (Adjuntar Compromiso)
1.20 | Año de fabricación 2020-2021
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
4.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5 | RECEPCIÓN
5.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
6 | CAPACITACION
6.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
6.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
7 | GARANTIAS
7.1 | El proponente deberá presentar al momento de la entrega definitiva del equipo, una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria y/o equipo equivalente al 1.5% del costo del equipo.
7.2 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años.
7.3 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
8.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
8.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
9.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
9.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
9.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
9.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
9.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9.6 | El proponente deberá entregar una carta compromiso de cambio de equipo nuevo en caso de comprobarse fallas en el equipo ofertado
10 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
10.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
10.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
11 | PLAZO DE ENTREGA
11.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 75 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
II. REQUISITOS CALIFICABLES
GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada.
MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega, para lo cual deberá exponer el tiempo de entrega del Equipo
ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
MANUAL DE SERVICIO TECNICO: El proponente puede ofertar entregar el Manual de Servicio Técnico al momento de la entrega del equipo adjudicado y que dicho manual debe contener información técnica del equipo.
MEJORAS TECNICAS: el proponente puede ofertar mejora técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación respaldar
MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 2 | EQUIPOS | PURIFICADOR DE AIRE
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Sistema de filtrado cuenta minimamente con: primera capa: prefiltro, segunda capa: filtro HEPA, Tercera capa: Filtro activo
1.2 | Área efectiva de trabajo mayor a 45 m2.
1.3 | Ruido menor a 65dB
1.4 | Consumo no mayor a 65W.
1.5 | Velocidad ajustable de aire mayor a 3 niveles
1.6 | Limpieza de salida clase 100
1.7 | Peso aproximado de no mayor a 20 kilos.
1.8 | Año de fabricación 2020-2021
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
4.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5 | RECEPCIÓN
5.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
6 | CAPACITACION
6.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
6.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
7 | GARANTIAS
7.1 | El proponente deberá presentar al momento de la entrega definitiva del equipo, una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria y/o equipo equivalente al 1.5% del costo del equipo.
7.2 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años.
7.3 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
8.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
8.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
9.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
9.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
9.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
9.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
9.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9.6 | El proponente deberá entregar una carta compromiso de cambio de equipo nuevo en caso de comprobarse fallas en el equipo ofertado
10 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
10.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
10.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
11 | PLAZO DE ENTREGA
11.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 75 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
II. REQUISITOS CALIFICABLES
GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada.
MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega, para lo cual deberá exponer el tiempo de entrega del Equipo
ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
MANUAL DE SERVICIO TECNICO: El proponente puede ofertar entregar el Manual de Servicio Técnico al momento de la entrega del equipo adjudicado y que dicho manual debe contener información técnica del equipo.
MEJORAS TECNICAS: el proponente puede ofertar mejora técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación respaldar
MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día martes 30 de marzo de 2020 a horas 14:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y condominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA