## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | 35
SOLICITUD DE PROPUESTA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MENOR SEGNDA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 03
|  |  |  | Santa Cruz | 26 | de | MARZO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), asi mismo debera describir su oferta en la casilla "Propuesta" donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | EQUIPO | BOMBA DE ALTA SUCCION
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación: Debe ser mínimo fabricación 2020 - 2021
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Las empresas proponentes deben presentar características iguales o superiores a los solicitado
1. Aspectos Generales del Equipo :
La bomba debe ser compatible con nuestros equipos odontologicos instalados en el consultorio marca: SIRONA, KAVO, DABI ATLANTE
Potencia de 1 HP o mas
Vacío regulable hasta 550 mm / Hg
Consumo de Agua: 0,400 L/min o menor
Aleación de aluminio y bronce u otro material resistente
Sistema de descargue directo al desagüe
Bajo nivel de ruido
Sistema de Reciclaje de Agua mediante una cámara interna
Protección térmica contra elevación de la temperatura del motor
Filtro separador de solidos
Que cuente con dos o mas eyectores giratorios , amovibles y autoclavables con fácil regulado.
ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS TOTAL
Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Vacío regulable hasta 550 mm / Hg
1 Motor con protección eléctrica
1 Conexión entrada de agua
1 Regulador de flujo de agua
1 Salida para desague
1 Filtro separador detritos
1 cuerpo de la bomba
1 Base de la bomba
4 kit de succion o mas
Otros accesorios que mejoren el funcionamiento del equipo solicitado (especificar)
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
Voltaje de 110V hasta 220 VAC / 50 Hz..
Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento y todos sus conectores eléctricos y adaptadores suficientes para su buen funcionamiento en la clínica
PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
Las empresas proponentes deben realizar la instalación del equipo hasta su correcto funcionamiento. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningun costo para la institución CSBP
RECEPCIÓN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica odontológica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
CAPACITACION
El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación por comisión regional santa cruz
El proponente deberá entregar una carta compromiso de cambio de equipo nuevo en caso de comprobarse fallas en el equipo ofertado
DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la orden de compra.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 4 | EQUIPO | NEBULIZADOR TIPO 2
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
1. Aspectos Generales del Equipo :
Generador de aerosol único tipo ultrasonido
Reusable, Uso multi-paciente
Esterilizarse en autoclave a 132ºC – 135ºC
Copa de medicamento de: 10 mL
Consumo: <6,5W (carga), <2,0W
Frecuencia del nebulizador: 128 kHz
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
El equipo debe ser 220V 50Hz.
4. PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
5. RECEPCIÓN
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
6. CAPACITACION
El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
7. GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
La empresa adjudicada entregara al momento de la entrega del equipo, un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura del equipo en fotocopia simple, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
El proponente debe presentar el certificado de distribuidor de la marca ofertada, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación).
El proponente deberá presentar una carta de compromiso de cambio de equipo en caso de fallas de funcionamiento del equipo.
El proponente deberá incluir la hoja de vida del personal técnico con base en santa cruz, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
11. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 30 de Marzo a horas 14:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de | Marzo | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA