## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 041
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA) PROCESO CP-15
|  |  |  | Proceso de Compra Comparacion de Propuestas |  |  |  |  | Nº CP - 15
|  |  |  | Santa Cruz | 25 | de | Abril | de 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 1 | EQUIPO | ASPIRADOR QUIRURGICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado
1.2 | Bomba de vacío de pistón de grado médico
1.3 | Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).
1.4 | Mando regulador de vacío.
1.5 | Caudal de la bomba de 40L/min o mayor
1.6 | Interruptor ON/OFF con protección contra humedad.
1.7 | Vacio de 850mbar o 900mbar
1.8 | Ruido no mayor a 45 DBA
1.9 | Potencia entre 180W y 250W
1.10 | con filtros hidrofobicos
1.11 | Con 4 ruedas antiestáticas y 2 con freno minimamente
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | 2 o mas frascos de 4 litros o mas de capacidad, de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 ºC, con válvula de seguridad.
2.3 | 50 Filtros hidrofobicos
2.4 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como mas filtros o frascos, etc.
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
5.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
7.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
7.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
7.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
7.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
2 | 1 | EQUIPO | DOOPLER VASCULAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Permite realizar una valoración vascular de alto nivel para la detección de enfermedades arteriales periféricas
1.2 | Permite conectarse con las nuevas sondas de alta sensibilidad (2, 3, 4, 5, 8, 10 MHz) y la sonda intraoperatoria reutilizable para una mayor sensibilidad en la detección de los vasos más pequeños y las arterias calcificadas
1.3 | Permite realizar una valoración vascular de alto nivel para la detección de enfermedades arteriales periféricas
1.4 | Pantalla LCD bidireccional.
1.5 | Función de calibración del perfil de onda de 5 niveles
1.6 | Dimensiones aproximadas: Alto 140 mm, Ancho 74 mm, Profundidad 27 mm.
1.7 | Clip de seguridad para acoplar a cinturón
1.8 | Altavoz incorporado y salida para auriculares potenciada con separación estéreo real.
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Bolsa de transporte grande para llevar el esfigmomanómetro y los manguitos.
2.3 | Incluir 5 juegos de baterías o pilas en caso de ser necesario
2.4 | sonda de alta sensibilidad de 8 Mhz.
2.5 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como mas baterías o cargadores, etc.
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
5.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
8.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
8.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
8.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
3 | 1 | EQUIPO | FRIGOBAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Iluminación interna LED
1.2 | Estante de vidrio
1.3 | Capacidad de 80 Litros o mas
1.4 | Gas R600 u otro similar
1.5 | Frio húmedo o frio seco
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGIA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
7 | MANTENIMIENTO - SERVICIOS TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
4 | 2 | EQUIPO | FRIGOBAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Iluminación interna LED
1.2 | Estante de vidrio
1.3 | Capacidad de 65 Litros o mas
1.4 | Frio húmedo o frio seco
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGIA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
7 | MANTENIMIENTO - SERVICIOS TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
5 | 1 | EQUIPO | INCUBADORA DE BIOLOGICO PARA OXIDO DE ETILENO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Equipo para auto lectura de indicadores biológico para oxido de etileno o mas
1.2 | Debe contener 12 o mas posiciones
1.3 | Contenido automáticos de lectura rápida superrapida u otros de mas velocidad.
1.4 | Debe estar incluido su rompeampollas
1.5 | Debe contener sistema doble de temperatura de 60°C y 37°C
1.6 | Con la posibilidad de Conexión a USB para conexión a software
1.7 | Impresora térmica incorporada
1.8 | Detección y cancelación automática de indicadores biológicos
1.9 | Debe ser compatible con otras marcas de integradores biológicos
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Debe incluir 100 o mas integradores biológico para oxido de etileno no mayor de 4 horas
2.3 | Debe incluir 4 rollos de papel térmico para uso inicial
2.4 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como mas papel o integradores, etc.
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
5.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
8.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
8.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
8.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
6 | 1 | EQUIPO | INCUBADORA DE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Equipo para auto lectura de indicadores biológico para Autoclave o mas
1.2 | Debe contener 12 o mas posiciones
1.3 | Contenido automáticos de lectura rápida superrapida u otros de mas velocidad.
1.4 | Debe estar incluido su rompeampollas
1.5 | Debe contener sistema doble de temperatura de 60°C y 37°C
1.6 | Con la posibilidad de Conexión a USB para conexión a software
1.7 | Impresora térmica incorporada
1.8 | Detección y cancelación automática de indicadores biológicos
1.9 | Debe ser compatible con otras marcas de integradores biológicos
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Debe incluir 200 o mas integradores biológico para autoclave no mayor de 1 hora
2.3 | Debe incluir 6 rollos de papel térmico para uso inicial
2.4 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como mas papel o integradores, etc.
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
5.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
8.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
8.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
8.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
7 | 1 | EQUIPO | LUMINOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Longitud de onda de la luz LED de 440 – 470 nm.
1.2 | Tiempo de vida de las luces LED mayor o igual 60000 hras.
1.3 | Superficie de irradiación 600mm x 300mm.aprox.
1.4 | Radiación a estándar de 25uW/cm2.nm
1.5 | Radiación intenso de 35uW/cm2.nm
1.6 | Tiempo de tratamiento ajustable de 1min. Hasta 99 horas o mas
1.7 | Debe contener luz blanca para diagnostico
1.8 | Debe contener luz roja guía
1.9 | Dimensiones aproximadas de 120mm x 580mmx 245mm.
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Soporte de luminoterapia
2.3 | 10 protectores oculares
2.4 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como mas protectores oculares, etc.
3 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, CABLES E INSTALACIÓN
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
5.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
8.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
8.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
8.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
8 | 1 | EQUIPO | TUBO DE OXIGENO PORTATIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Tubo de oxigeno portátil de capacidad de 1m3 o mas
1.2 | De material aluminio u otro resistente
ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Debe incluir manómetro de tipo yoke para uso del tubo
2.3 | Debe incluir 1 humidificador, 1 adaptador para bigotera
2.4 | Otros: acá el proponente puede mejorar su oferta agregando mas accesorios como pitutos o mas humidificadores, etc.
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACIÓN
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5 | GARANTÍAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TÉCNICO
6.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
8.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9 | PLAZO DE ENTREGA
9.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día viernes 29 de Abril a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA