## cotiza (2) (hidden)
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 147
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO - PRIMERA RONDA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AS 89
|  |  |  | Santa Cruz | 30 | de | SEPTIEMBRE | de 2014
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 |  |  | CONTADOR HEMATOLOGICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| 1. ASPECTOS GENERALES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
RENDIMIENTO
A01 | El equipo debe procesar 60 muestras/hora en tubo abierto como minimo.
A02 | El equipo debe procesar resultados de 18 parametros o mas
PRINCIPIOS DE DETECCION Y VOLUMEN DE MUESTRA
A03 | El metodo de RGB/PLT debe ser impedancia u otra tecnologia mejorada
A04 | El metodo de WBC debe ser impedancia u otra tecnologia mejorada
A05 | El metodo de HGB deber ser por fotometria u otra tecnologia mejorada
A06 | WBC de tres diferenciales como minimo
A07 | Tres histogramas como minimo
A08 | Bajos volumenes de muestra 10 uL o menor
OTROS ASPECTOS
A09 | La pantalla del equipo de ser tecnologia Touch Screen
A10 | El equipo debe utilizar solamente tres reactivos: Diluyente, Lizante y detergente.
A11 | Software en Español
A12 | Sistema de vacío sin compresor que sea de tecnologia durable.
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Debe estar incluido una impresora externa ya sea matricial, tinta o toner.
B02 | 3 juegos de reactivos (3 diluyentes, 3 lisantes y 3 detergentes).
B03 | El proponente debe entregar una UPS acorde a la capacidad electrica del equipo.
B04 | El proponente debera entregar consumibles como mangueras de recambio, o'rings, u otros que sean de utilidad para el equipo.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controoles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos una capacitacion adicional a requerimiento dela CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
II. REQUISITOS CALIFICABLES | ASPECTOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia. Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 1 | UNIDAD | LAVADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS ELISA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1. ASPECTOS GENERALES
A01 | El equipo debe ser compatible con planos U-V
A02 | El equipo debe contar con deteccion automatica y de proteccion de colision
A03 | El equipo debe contar con un sistema automatico de control de liquidos
A04 | El Equipo debe contar contar minimamente hasta 100 programas de lavado definidos por el usuario.
A05 | El volumen de dispensacion debe ser de 50 hasta 3000 uL como maximo.
A06 | El volumen residual por pocillo debe ser menor a 2uL.
A07 | El tiempo de imersion debe ser de 0 hasta 300 segundos como maximo.
A08 | El tiempo de agitacion debe ser de 0 hasta 300 segundos como maximo.
OTROS ASPECTOS
A09 | El equipo debe tener Pantalla TFT o LCD.
A10 | El equipo debe tener un teclado suave y de facil manejo
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Debe estar incluido 2 Botellas de 2 Lts. Para detergentes, 2 Botellas de 2Lts. Para agua destilada y malgastar.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controoles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos una capacitacion adicional a requerimiento dela CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
REQUISITOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia. Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | UNIDAD | MACROCENTRIFUGA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1. ASPECTOS GENERALES
A01 | Equipo con Velocidad variable hasta 6000 rpm. O mas
A02 | equipo con ruido menor a 58 dB.
A03 | Equipo con Capacidad para 32 tubos de 15 ml.
A04 | equipo con rotor fijo de 8 bucket para 4 tubos cada uno y con la posibilidad de cambiar a rotor oscilante
CONTROLES Y PANTALLAS
A05 | El equipo debe tener controlar la velocidad que se regule desde 100 rpm.
A06 | El equipo debe controlar el tiempo de 1 a 99 minutos
A07 | El equipo debe desplegar todos los valores reales durante la centrifugacion
A08 | El equipo debe contar con un teclado de facil manejo e introduccion de parametros.
SEGURIDAD
A09 | Carcasa y tapa con acabado metalico en un revestimiento resistente a impacto.
A10 | El equipo debe contar con una camara interna de acero inoxidable
A11 | El equipo debe contar de apertura de la tapa en caso de emergencia.
A12 | El equipo debe apagarse en caso de desbalanceo.
A113 | El equipo debe contar con la posibilidad de reconocimiento automatico de rotores
A14 | el equipo debe tener la posibilidad de cambiar rotores de manera facil.
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS
B01 | Un rotor oscilante adicional de 4 brazos para 7 tubos de 15 ml.
B02 | Un estabilizador de corriente de capacidad acorde al equipo.
3. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
C01 | 220 ó 230VAC / 50 Hz.
C02 | Deben contener todos los accesorios electricos necesarios para su buen funcionamiento
4. PRE-INSTALACION E INSTALACION
D01 | El proponente elaborara un informe por escrito de los requisitos necesarios para la instalación del equipo en optimas condiciones de acuerdo a normas internacionales y manual de instalacion.
D02 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con simuladores o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5. RECEPCIÓN
E01 | El equipo deberá ser entregado, instalado y en ambientes de Laboratorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz en un tiempo de entrega inmediata
6. CAPACITACION
F01 | El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc..y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
F02 | El proponente debera realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnologia utilizada, sistemas, etc, etc, y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual tecnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
F03 | El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos dos ocasiones a personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
7. GARANTIAS
G01 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de una periodo mínimo de 1 año.
G02 | Disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte tecnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
H01 | La empresa adjudicada DEBERA presentar el CRONOGRAMA de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de la garantía
H02 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
H03 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo a Requerimiento de la CSBP
H04 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada via telefono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
H05 | La empresa adjudicada debera tener personal tecnico en Santa Cruz (Adjuntar hoja de vida del profesional a cargo)
9. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
I01 | Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serviran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas.
I02 | ISO 14385 o equivalente en fotocopia simple.
10. DOCUMENTOS A ENTREGAR - MANUALES
J01 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
J02 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA EL Manual de Servicio Tecnico u otro que sea de utilidad para el mantenimiento
J03 | Manual de Piezas y partes
J04 | Manual de Instalacion, Planos electronicos, electricos, electronicos u otros datos que sean de utilidad para el Mantenimiento
II. REQUISITOS CALIFICABLES
K01 | GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: El proponente puede ofertar ampliar por un año adicional por un año o mas la garantia: Garantia 1 año=5 puntos. Garantia de 2 años o mas = 10 puntos.
K02 | MENOR PLAZO DE ENTREGA: El proponente puede ofertar un menor plazo de entrega: Entrega inmediata=10 puntos; Entrega de 30 dias habiles=5 puntos; Mayor a 30 dias =2 puntos.
K03 | ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no asi de la marca.: (Alemania, USA, Japon, Paises miembros de la Union Europea)=10 puntos; Brasil, Argentina, Resto de paises Europeos, China, Corea=5 puntos; Otros paises=2 puntos.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| CARACTERISTICAS GENERALES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
8
9
10
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día jueves 02 de octubre de 2014 a horas 18:00 pm, en la Caja de Salud de la Banca Privada
Dirección: Barrio Equipetro Calle 7 oeste Nº 201
| ELABORADO POR - CSBP | [6 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de | Octubre | de 2.014
| SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA
www.csbp.com.bo
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

## cotiza
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | N° 092
SOLICITUD DE PROPUESTA PARA COMPRA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA DERECHA NO CEMENTADA "PRIMERA CONVOCATORIA"
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº SM-02
|  |  |  | Santa Cruz | 18 | de | JUNIO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO (Expresado en Bs.)
1 | 1 | PIEZA | PROTESIS DE CADERA DERECHA NO CEMENTADA
Nº | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) | CUMPLE | NO CUMPLE
A | VÁSTAGO MODULAR ANATÓMICO NO CEMENTADO RECUBIERTO TITANIO
B | CABEZA FEMORAL MODULAR
C | COTILO NO CEMENTADO DE ANCLAJE
D | DRENAJE/SUCTOR O HEMOSUCTOR
E | ESTERIDRAPE
F | KIT DE ROPA QUIRURGICA ESTERIL DESCARTABLE
II | REQUISITOS CALIFICABLES
A | ENTREGA INMEDIATA (SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA)
B | SET DE IMPLANTES DE PRÓTESIS COMPLETOS EN QUIRÓFANO (EN CASO QUE SE REQUIERA ALGÚN CAMBIO EN CIRUGÍA)
C | PROVISIÓN DE INSTRUMENTAL COMPLETO PARA COLOCACIÓN
D | ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO
DATOS DEL ASEGURADO
PACIENTE:GUTIERREZ GONZALES CARMEN ALEJANDRA
MAT: 68-5704 GGC
DIAGNOSTICO: COXARTROSIS DERECHA
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 23 de Junio de 2021 a horas 14:00 pm, en la Caja de Salud de la Banca Privada Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA