### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### SC-CP-039-2023

PRIMERA CONVOCATORIA

“COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS”

Santa Cruz, Octubre de 2023

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPRA MENOR SC-CP-039-2023 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR ITEM

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza Rojas Ing. Wendy Oropeza Rios

Correo electrónico: wendy.oropeza@csbp.com.bo

Teléfono: 3427676 int. 3428

| CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 11/10/2023 |  | Publicación en el portal.csbp.com.bo |
| 2 | Inspeccione previa | 12/10/2023 | 10:00 am | Clínica – CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA REGIONAL SANTA CRUZ Calle Sara esq. Junín Coordinar visita con: Ing. Hernán Adrián Burgos – Técnico en Equipos Médicos |
| 3 | Reunión de aclaración | 16/10/2023 | 10:00 am | Oficinas administrativas – Unidad de compras: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Presentación de Ofertas | Hasta: 18/10/2023 | Hasta: 16:00 | Presentación Electrónica: wendy.oropeza@csbp.com.bo Presentación Física: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Resultado Del Proceso | 25/10/2023 |  | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: SC-CP-039-2023

COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS      PRIMERA CONVOCATORIA

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS (PRIMERA CONVOCATORIA).

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

- Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:00, del día miércoles 18 de Octubre del 2023, de forma digital mediante correo a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo; o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

“SC-CP-039-2023 COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS” – PRIMERA CONVOCATORIA

- OBJETO:

La CSBP Santa Cruz, requiere realizar la compra de un ANALIZADOR DE ELECTROLITOS debido a que el actual equipo se encuentra en mal estado y requiere ser cambiado de manera urgente ya que el mismo no tiene reparación.

| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS | 1 | EQUIPO |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta concerniente a las especificaciones técnicas, el presente formulario debe estar debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: El proponente debe presentar su propuesta económica mediante el formulario de “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo 2). La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos); el presente formulario debe estar debidamente firmado.

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta bajo el sistema CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA y PRECIO, misma que busca adjudicar la propuesta que obtenga el puntaje mas alto, resultante de la evaluación de la calidad (mejores condiciones a las definidas), propuesta técnica (cumplimiento de especificaciones técnicas) y evaluación de precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos. La evaluación se realizar en dos etapas:

  - Primera Etapa: Evaluación propuesta Económica (30 puntos)

A la propuesta de menor valor se le asignará 30 puntos, al resto de las propuestas se le asignará un puntaje inversamente proporcional.

5.2 Segunda Etapa: Evaluación Calidad y propuesta Técnica (70 puntos)

La propuesta técnica se evaluará aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, donde se le asignará puntuación a las propuestas que no hubieran sido descalificadas. (35 PUNTOS)

Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas, asignando un puntaje de (35 PUNTOS), divididos de la siguiente manera:

GARANTIA COMERCIAL. - El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial mínima de 2 años, por lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la garantía ofertada:

. Garantía mayor a 2 años: 5 PUNTOS

. Garantía de 2 años: 0 PUNTOS

ORIGEN. - El proponente deberá mencionar el origen del equipo que entregará a la CSBP, no asi el origen de la marca, sujeta a verificación.

. Origen americano, europeo o japones: 5 PUNTOS

. Otros: 0 PUNTOS

MEJORAS TÉCNICAS. - El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativas, tecnológicas del equipo ofertado, para lo cual debe contar con documentación para respaldar:

. 3 o más mejoras: 10 PUNTOS

. 2 mejoras: 8 PUNTOS

. Sin mejoras: 0 PUNTOS

MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO. - El proponente puede ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo:

. 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 PUNTOS

. 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 PUNTOS

. Sin mejoras: 0 PUNTOS

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada a la oferta que alcance la puntuación más alta, es decir, a la más conveniente para la CSBP.

- FORMA DE PAGO:

La CSBP realizará el pago por la compra del Equipo médico, previa entrega de factura o nota fiscal equivalente a conformidad de la Comisión de recepción del activo.

- PLAZO DE ENTREGA:

El tiempo de entrega e instalación no podrá superar los 60 días calendario a partir de la firma del contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.

- MULTA:

La multa ante el incumplimiento establecido en contrato será equivalente al 3% del importe adjudicado por día de retraso.

- GARANTIAS:

Al ser una contratación por comparación de propuestas; y de acuerdo al Art. 22 del Reglamento de Compras, el proponente adjudicado deberá hacer entrega de las siguientes garantías:

. Garantía de cumplimiento de contrato: Equivalente al 7% del monto total del contrato

. Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y/o equipo por el 1,5% del contrato

- CONTRATO: Se suscribirá contrato con el proponente adjudicado, para lo cual, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computables a partir de la notificación de adjudicación, deberá presentar los siguientes documentos en original y fotocopia simple:

Para Sociedades:

- Escritura de Constitución social

- Poder del representante legal

- C.I. del representante legal

- Número de Identificación Tributaria NIT

- Matricula de FUNDEMPRESA (actualizado) o en su caso Certificado de SEPREC

- Garantía de cumplimiento de contrato: Equivalente al 7% del monto total del contrato

Para Empresas Unipersonales

- Poder del Representante Legal. (Si corresponde)

- C.I. del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria- NIT

- Matricula de Comercio (Actualizado)

- Garantía de cumplimiento de contrato: Equivalente al 7% del monto total del contrato

Nota.- Los documentos serán autentificados por la unidad legal de la CSBP. Los originales serán devueltos al proveedor inmediatamente, quedando la copia autentificada en los archivos del proceso.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3428 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección wendy.oropeza@csbp.com.bo

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA-

PROCESO SC-CP-39-2023

COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS – (PRIMERA CONVOCATORIA)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA | PARA LA CALIFICACION DE LA CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (35 PUNTOS) |  | CARACTERISTICA OFERTADA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| Marca |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida 1 unidades |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Parámetros de medición: Na+, K+, Cl-, Ca++. |  |  |  |  |
| 1.2 | Tipo de muestra: - Sangre entera. - Suero - Plasma, orina diluida - Soluciones de diálisis (acetato o bicarbonato) |  |  |  |  |
| 1.3 | Volumen de muestra: 95 microlitros o menor. |  |  |  |  |
| 1.4 | Tiempo de análisis: 50 segundos o menor |  |  |  |  |
| 1.5 | Velocidad: 60 muestras/hora sin impresión y 50 muestra/hora con impresión. |  |  |  |  |
| 1.6 | Calibración: Totalmente automática, 1 a 2 puntos cada 4 hora, a 1 punto con cada muestra. |  |  |  |  |
| 1.7 | Debe tener una impresora interna incluida. |  |  |  |  |
| 1.8 | Interfaces: Posee un puerto serial estándar RS-232C |  |  |  |  |
| 1.9 | Con control de calidad de 3 niveles. |  |  |  |  |
| 1.10 | Idioma en español |  |  |  |  |
| 1.11 | Con tecnología de electrodos intercambiables. |  |  |  |  |
| 1.12 | Control microprocesador |  |  |  |  |
| 1.13 | Con funcionamiento en temperatura ambiente de 15 a 32ºC o mayor |  |  |  |  |
| 1.14 | Con humedad relativa de menor a 85%, sin condensación |  |  |  |  |
| 2 | ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 juegos para recambio de electrodos de Na+ , K+, Ca+, Cl- adicional al kit de electrodos de arranque. |  |  |  |  |
| 2.2 | 1 juegos de tubing de recambio |  |  |  |  |
| 2.3 | 10 pack o reactivos para el arranque de la gestión. |  |  |  |  |
| 2.4 | 10 rollos de papel de impresora interna |  |  |  |  |
| 3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Alimentación CA: 100~240V AC, 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| 4.1 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| 4.2 | El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta |  |  |  |  |
| 4.3 | Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| 4.4 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| 4.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz, vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES |  |  |  |  |
| 5.1 | La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| 5.2 | La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. |  |  |  |  |
| 6 | INSPECCION PREVIA |  |  |  |  |
| 6.1 | El proponente deberá realizar una inspección previa en la fecha y hora establecida, según cronograma del proceso, donde se verificará el espacio de instalación y los referentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, la cual será coordina con la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| 7 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| 7.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| 7.2 | La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo. |  |  |  |  |
| 8 | RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| 8.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación. Dirección: Calle Sarah Nº 129, esq. Junín, Zona Central. |  |  |  |  |
| 9 | CAPACITACION |  |  |  |  |
| 9.1 | OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| 9.2 | TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| 9.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| 10 | GARANTIAS ADICIONALES |  |  |  |  |
| 10.1 | GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| 10.2 | El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% |  |  |  |  |
| 10.3 | GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta. |  |  |  |  |
| 10.4 | GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta. |  |  |  |  |
| 10.5 | GARANTIA POST VENTA: Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos. |  |  |  |  |
| 10.6 | En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores. |  |  |  |  |
| 11 | SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| 11.1 | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO, DEBERA PRESENTAR EL CRONOGRAMA SEMESTRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, MIENTRAS DURE EL TIEMPO DE GARANTIA. LA PRESENTACION DE LA MISMA HASTA DE LA RECEPCION DEL EQUIPO Y CONFORMIDAD DE LA AREA TECNICA SI ASI LO REQUIERA. |  |  |  |  |
| 11.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEMESTRAL CON COBERTURA DE MANO DE OBRA Y ELEMENTOS NECESARIOS (REPUESTOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS, ETC.) SI SON NECESARIOS PARA LA PREVENCION DEL EQUIPO. |  |  |  |  |
| 11.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CON COBERTURA DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS MENORES. EN EL CASO DE REPUESTOS LA COBERTURA CORRESPONDE SI LAS CAUSAS DEL MANTENIMIENTO SON LAS SEÑALADAS EN LA GARANTÍA COMERCIAL. LA ATENCION DEBERA SER MÁXIMO EN DOS DÍAS CALENDARIO Y LA REPARACIÓN NO DEBE EXCEDER 7 DIAS CALENDARIO, DESDE EL MOMENTO QUE SE NOTIFICO EN FÍSICO O EMAIL EL REQUERIMIENTO. |  |  |  |  |
| 12 | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 12.1 | El tiempo de entrega e instalación no podrá superar los 60 días calendario a partir de la firma del contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final |  |  |  |  |
| II | CONDICONES ADICIONALES (35 PUNTOS) |  |  |  |  |
| II.1 | GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada Garantía mayor a 2 años: 5 puntos Garantía de 2 años: 0 puntos |  |  |  |  |
| II.2 | ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. Origen americano, europeo o japonés: 5 puntos Otros: 0 puntos. |  |  |  |  |
| II.3 | MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. 3 o más mejoras: 10 puntos 2 mejoras: 10 puntos 1 mejora: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| II.4 | MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día miércoles 18 de Octubre a horas 16:00 vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo, o en físico en Oficinas administrativas de la CSBP, dirección: Calle Eucaliptos s/n, paralelo a la Doble vía la Guardia entre 4to y 5to anillo, Unidad de Compras Regional Santa Cruz.

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2023 |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							           NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

|  | Comparación de Propuesta |  |  |  |  |  | SC-CP-39-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Santa Cruz | Octubre 2023 |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA – PROCESO SC-CP-39-2023

COMPRA DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS - PRIMERA CONVOCATORIA

| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA (30 PUNTOS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE | CANTIDAD | COSTO EXPRESADO EN BS.. |
| 1 | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS | 1 |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							           NOMBRE Y FIRMA

|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |