## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-56
|  |  |  | Santa Cruz | 14 | de | Octubre | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | UNIDAD | ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA SANGUINEA
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. DETALLE DE LOS BIENES
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación: 2023 o 2024
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
Equipo con 15 o mas posiciones de lectura
Grupo óptico: Formado por un cabezal móvil que comprende la lámpara halógena, el tambor de filtros, la célula a estado sólido y el motor del rotor portafiltros.- Sistema Mono y Bicromático de alta resolución
Campo espectral: 320 – 650 nm
Filtros incorporados: 340, 405, 500, 546, 578,630 y 670 nm
Banda pasante: < 8 nm
Detector: Estado sólido
Fuente de luz: Lámpara halógena de 20 W
Ruido fotométrico máx.: ± 0.001 DO a 1.5 DO a340 nm
Deriva: < 0.005 DO/h
Lecturas en: Absorbancias, Concentraciones,Cinéticas, Cinéticas a dos puntos, Cociente,Diferencial y Multistandard
Mediciones en Series, Random Access y Perfiles
Pantalla alfanumérica LCD de 4x40 caracteres
Rango de lectura: 0-2.5 DO
Reproducibilidad: ± 1 dígito
Puesta a cero totalmente automática. Memoria de ceros y calibraciones
Totalmente programado desde el teclado numérico
Capacidad de memoria para 60 metódicas
Fácil diálogo instrumento-operador
Volumen de lectura: 500 μl
Impresora de 640 puntos por línea con papel térmico de 110 mm de ancho.
REQUISITOS DE ENERGÍA
El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica sin transformadores ni adaptaciones eléctricas.
ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS
Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
B. INSTALACIÓN DEL BIEN
LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
PRUEBAS: El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado
TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta.
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus aportes a la GESTORA (sujeto a verificación).
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
(15) Quince días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año con respecto a la gestión actual. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada. Garantía de 1 año o mayor adicional a lo solicitado: 15 puntos Garantía de ≥6 meses y <1 año, adicional a lo solicitado: 5 puntos Sin garantía adicional a lo solicitado: 0 puntos.
ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. USA, Alemania, Japón: 15 puntos Europa: 10 puntos Asia o Sudamérica: 5 puntos Otros: 0 puntos.
MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. 3 o más mejoras: 15 puntos 2 mejoras: 10 puntos 1 mejora: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | UNIDAD | COAGULOMETRO
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. DETALLE DE LOS BIENES
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación: 2023 o 2024
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
Equipo coagulometro de 2 canales
El grupo óptico de cada canal está formado por una fuente de luz de intensidad automáticamente ajustable, una lente difusiva, un diafragma para control del paso de luz, la celdilla de reacción y un elemento revelador de alta sensibilidad que detecta todas las variaciones de D.O. que se producen en el centro de la cubeta
Bloque termostático: Bloque termostatizado a 37 ± 0,1°C que además de los dos sistemas de agitación admite 21 cubiletes de reacción y dos botellas de reactivo
Teclado numérico: De fácil acceso para la programación y ejecución de las metódicas.Pantalla alfanumérico
LCD de 4 x 40 caracteres en la que aparecen todos los resultados, indicaciones de alarmas de cada canal, control de temperatura, control de tiempos, etc.
Funcionamiento: Semiautomatico
Canales: 2 canal de lectura
Tipo de pruebas o métodos programados: PT, TTPA, de fibrinógeno
Muestra: Plasma
REQUISITOS DE ENERGÍA
El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica sin transformadores ni adaptaciones eléctricas.
ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS
Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
B. INSTALACIÓN DEL BIEN
LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
PRUEBAS: El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción
La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado
TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta.
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus aportes a la GESTORA (sujeto a verificación).
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
(15) Quince días hábiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año con respecto a la gestión actual. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada. Garantía de 1 año o mayor adicional a lo solicitado: 15 puntos Garantía de ≥6 meses y <1 año, adicional a lo solicitado: 5 puntos Sin garantía adicional a lo solicitado: 0 puntos.
ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. USA, Alemania, Japón: 15 puntos Europa: 10 puntos Asia o Sudamérica: 5 puntos Otros: 0 puntos.
MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. 3 o más mejoras: 15 puntos 2 mejoras: 10 puntos 1 mejora: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 1 | UNIDAD | LECTOR DE ELISA
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. DETALLE DE LOS BIENES
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación: 2023 o 2024
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
RANGO DE MEDICIÓN LINEAL: 0.00 a 4.0 Unidades de Absorbancia (A)
PRECISIÓN FOTOMÉTRICO: +/- (1% +/- 0.010) 0.0 a 1.5 ABS, +/- (2% +/- 0.010) 1.5 a 3,0 ABS
ESTABILIDAD: Desviación de no más 0.005 ABS en 8 horas/dicromático
FUENTE DE LUZ: Lámpara Halógena con la función de ahorro
LONGITUDES DE ONDA ESTÁNDAR: 405, 450, 492, y 630 nm
TIPO DE FILTRO: IAD cubierta dura de interferencia,10nm mitad de banda de paso
TAMAÑO DE TUBO: Estándar de 96 pocillos micro placas o bandeja de tira
PANTALLA: Pantalla táctil interactiva 5.7” (14.5 cm) LCD, pantalla gráfica de color.
IMPRESORA: Térmico con capacidad gráfica
REQUISITOS DE ENERGÍA
El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica sin transformadores ni adaptaciones eléctricas.
ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS
Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
B. INSTALACIÓN DEL BIEN
LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
PRUEBAS: El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta
El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta.
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus aportes a la GESTORA (sujeto a verificación
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
(15) Quince días habiles o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año con respecto a la gestión actual. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen)
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada. Garantía de 1 año o mayor adicional a lo solicitado: 15 puntos Garantía de ≥6 meses y <1 año, adicional a lo solicitado: 5 puntos Sin garantía adicional a lo solicitado: 0 puntos.
ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. USA, Alemania, Japón: 15 puntos Europa: 10 puntos Asia o Sudamérica: 5 puntos Otros: 0 puntos.
MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. 3 o más mejoras: 15 puntos 2 mejoras: 10 puntos 1 mejora: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos Sin mejoras: 0 puntos
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 16 de octubre del 2024 a horas 15:45 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA